УТВЕРЖДЕНО

приказ начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

07.07.2021 № 52

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Департамент по ядерной и радиационной безопасности

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №________

| для использования при осуществлении государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности источников ионизирующего излучения |  |
| --- | --- |

ЧЕК-ЛИСТ ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки ⁫, при планировании проверки ⁫, иное _______________________________

ВИД ПРОВЕРКИ: плановая⁫, внеплановая ⁫

Инициалы (инициал имени собственного), фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) и (или) должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист):

| Дата начала заполнения чек- листа | Дата завершения заполнения чек- листа | Дата направления чек-листа |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Учетный номер плательщика ⁫⁫⁫⁫⁫⁫⁫⁫⁫ Наименование пользователя источников ионизирующего излучения

Место нахождения пользователя источников ионизирующего излучения

Инициалы (инициал имени собственного), фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) пользователя источников ионизирующего излучения: Ответственный за радиационную безопасность_________________________________________________________________________________________________________ Ответственный за радиационный контроль, учет, хранение и выдачу источников ионизирующего излучения (далее – ИИИ)________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УСТРОЙСТВ, ГЕНЕРИРУЮЩИХ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

С УСКОРЯЮЩИМ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 100 кВ

(кроме рентгеновских установок медицинского назначения)

Перечень радиационных объектов____________________________________________________________________________________________________________________

Перечень имеющихся источников низкоэнергетического рентгеновского излучения (далее – НЭРИ)  ___________________________________________________________

Перечень имеющихся источников неиспользуемого рентгеновского излучения (далее – НРИ)  ________________________________________________________________

Вид, характер и место проведения работ с ИИИ:________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Перечень предъявляемых требований | Пояснение | Структурные элементы нормативных правовых и технических нормативных правовых актов | Да | Нет | Не требуется | Количественный показатель | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Соблюдение требований по постановке на учет (снятию с учета) ИИИ в единой государственной системе учета и контроля ИИИ (далее – единая система) | Для постановки на учет (снятия с учета) ИИИ в единой системе пользователь ИИИ направляет уведомление в Госатомнадзор в 15-дневный срок до начала (со дня окончания) обращения с ИИИ. При изменении реквизитов (наименование, ведомственная подчиненность, место нахождения, учетный номер плательщика и др.), а также изменении и (или) дополнении информации об ИИИ (заводской номер, номер и дата паспорта и др.) пользователь направляет письмо в Госатомнадзор с измененными (дополненными) данными не позднее 15 дней со дня изменения и (или) дополнения информации. | п. 2 статьи 31, п. 1.13 статьи 38 [1] пп. 4, 8, 10, 12, 14 [7] |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение условий поставки ИИИ | Пользователь ИИИ до начала поставки ИИИ должен обратиться за государственной регистрацией типа ИИИ либо удостовериться, что государственная регистрация данного типа ИИИ осуществлена ранее ИИИ поставляются при наличии заказ-заявки на поставку ИИИ, согласованной в установленном законодательством об административных процедурах порядке | п. 1.12 статьи 38 [1] п. 60 [6] п. 7 [4] пп. 72, 73, приложение 5 [12] |  |  |  |  |  |
|  | Учет ИИИ в приходно-расходном журнале учета ИИИ | Все поступившие в организацию ИИИ должны учитываться в приходно-расходном журнале учета ИИИ в соответствии с установленной формой | пп. 1, 4 статьи 31, п. 1.14 статьи 38 [1] п. 64 [6] п. 20, приложение 9 [7] |  |  |  |  |  |
|  | Проведение инвентаризации ИИИ | Пользователь ИИИ обязан обеспечить проведение ежегодной инвентаризации ИИИ. Инвентаризация ИИИ проводится комиссией, назначенной приказом руководителя организации. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации (прекращения деятельности) пользователя, полного прекращения работ с ИИИ, установления факта хищения ИИИ, после ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в иных случаях по решению пользователя проводится внеочередная инвентаризация ИИИ. | п. 2 статьи 38 [1] п. 75 [6] пп. 22, 23, 24 [7] |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение условий сохранности ИИИ, исключение возможности несанкционированного доступа к ним и бесконтрольного использования | При поставке ИИИ, получении его пользователем ИИИ и далее при обращении с ИИИ должны быть обеспечены такие условия поставки, получения ИИИ и обращения с ИИИ, при которых исключается возможность их утраты или бесконтрольного использования. | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 62 [6] п. 76 [12] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие схем размещения ИИИ | В организациях, в которых имеются установки рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализа, предназначенные для прецизионных измерений, должна быть схема их размещения | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 41[10] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие схемы размещения мобильных радиационных устройств для каждого помещения (отведенного места) для хранения | Для каждого помещения (отведенного места) хранения должна быть составлена схема размещения в них мобильных радиационных устройств. Копия схемы размещения должна быть расположена на видном месте (на стене (двери) помещения для хранения или ограждающей конструкции отведенного места для хранения). | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 90 [6] |  |  |  |  |  |
|  | Порядок организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности | Устанавливается пользователем ИИИ. Пользователь ИИИ обязан организовывать и осуществлять производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности | пп. 1, 4 статьи 36, п. 1.3 статьи 38 [1] пп. 73, 74, 75 [6] [16] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие и соответствие требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля, или лица, ответственного за радиационную безопасность | Структурное подразделение, ответственное за осуществление производственного контроля, лицо, ответственное за радиационную безопасность, подчиняются непосредственно руководителю пользователя ИИИ или руководителю обособленного подразделения пользователя ИИИ Лицо, ответственное за радиационную безопасность, должно иметь высшее образование и пройти обучение и проверку знаний по вопросам радиационной безопасности. | пп. 2, 3 статьи 36 [1] п. 73 [6] [16] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие лиц, ответственных: - за радиационный контроль; - за учет, хранение и выдачу ИИИ; - за техническое состояние ИИИ | Назначаются приказом по организации либо указываются в Порядке организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности | пп. 2, 3 статьи 36 [1] п. 73 [6] п. 34 [12] [16] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие документально определенного перечня лиц, отнесенных к категории «персонал» | Перечень лиц, отнесенных к категории «персонал» и допущенных к работе с ИИИ, должен быть документально определен | п. 2 статьи 38 [1] пп. 57, 73 [6] п. 34 [12] |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение установленного порядка допуска работников (персонала) к работе с ИИИ | К работе с ИИИ допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным требованиям, не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с источниками ионизирующего излучения, а также прошедшие обучение, оценку знаний и инструктаж по вопросам радиационной безопасности | пп. 1.9, 1.10 статьи 38 [1] пп. 56, 58, 59 [6] пп. 5, 13 [8] п. 12.3 [16] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие должностных инструкций работникам (персоналу) | В должностных инструкциях должны быть отражены, в том числе, обязанности работников (персонала) в области обеспечения радиационной безопасности | п. 75 [6] п. 36 [12] |  |  |  |  |  |
|  | Проведение перед допуском к работе и периодически инструктажа персонала по вопросам обеспечения радиационной безопасности | Результаты проведения первичного инструктажа на рабочем месте, повторного (не реже двух раз в год), внепланового, целевого инструктажа c регистрацией в журнале регистрации инструктажа по охране труда (включая вопросы радиационной безопасности) | п. 2 статьи 38 [1] п. 59 [6] глава 3 [14] |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение порядка создания и работы комиссии по проверке (оценке) знаний по вопросам радиационной безопасности (при необходимости, только для НЭРИ) | Состав комиссии организации, а также регламент ее работы определяются локальными правовыми актами организации. Председателем комиссии организации (структурного подразделения организации) назначается руководитель либо заместитель руководителя организации (структурного подразделения организации), к которому предъявляются требования по обучению и проверке (оценке) знаний. В состав комиссии организации (структурного подразделения организации) входят руководители подразделений, работники (персонал) которых подлежат проверке (оценке) знаний. Комиссии правомочны проводить заседания и принимать решения при участии в их работе не менее трех членов, включая председателя комиссии или лица, его замещающего. Организация в срок не менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения проверки (оценки) знаний официально уведомляет Госатомнадзор о предстоящем заседании комиссии | п. 1.9 статьи 38 [1] пп. 8 – 10 [8] |  |  |  |  |  |
|  | Своевременное прохождение работниками (персоналом), выполняющими работы с ИИИ, обучения, проверки (оценки) знаний по вопросам радиационной безопасности (при необходимости, только для НЭРИ) | Перед допуском к работе с ИИИ персонал должен пройти обучение безопасному выполнению работ с ИИИ (радиационным устройством) во всех режимах, а также выполнению действий, направленных на недопущение радиационной аварии и радиационного инцидента, реагированию в случае радиационной аварии и радиационного инцидента, а также проверку (оценку) знаний по вопросам радиационной безопасности не реже одного раза в год | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 56 [6] пп. 5, 13 [8] |  |  |  |  |  |
|  | Своевременное прохождение ответственным за радиационную безопасность или работниками и руководителем структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, за радиационный контроль, за техническое состояние ИИИ, а также работниками, входящими в состав комиссии организации по проверке (оценке) знаний по вопросам радиационной безопасности, обучения и проверки (оценки) знаний по вопросам радиационной безопасности (при необходимости, только для НЭРИ) | Обучение по вопросам радиационной безопасности проводится до назначения ответственным и (или) включения в состав комиссии и далее не реже одного раза в пять лет. Проверка (оценка) знаний по вопросам радиационной безопасности проводится по итогам обучения до назначения ответственным и (или) включения в состав комиссии и далее не реже одного раза в три года в комиссии учреждения образования или Госатомнадзора | п. 1.9 статьи 38 [1] пп. 4, 12, 13 [8] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие инструкции по радиационной безопасности при работе с ИИИ и (или) документа, определяющего порядок выполнения работ и (или) оказания услуг с учетом технической (эксплуатационной) документации на радиационные устройства | Инструкции должны содержать порядок проведения работ, контроля, учета, хранения и выдачи ИИИ, содержания помещений, меры индивидуальной защиты, меры радиационной безопасности при пусконаладочных работах с ИИИ | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 75 [6] п. 35 [12] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие радиационно-гигиенического паспорта пользователя ИИИ за прошедший год и соответствие его содержания требованиям [5] и фактической ситуации (только для НЭРИ) | Оценка состояния радиационной безопасности осуществляется пользователем ИИИ на основе данных производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности и радиационного контроля. Результаты такой оценки ежегодно заносятся в радиационно-гигиенический паспорт пользователя ИИИ | пп. 1-3 статьи 37, п. 1.15 статьи 38 [1], [5] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие установленных граничных доз профессионального облучения | Граничные дозы устанавливаются с целью соблюдения принципа оптимизации | пп. 1, 2 статьи 20, п. 1.7 статьи 38 [1] пп. 15, 16 [11] пп. 6, 10, 13 – 15, 23 [15] |  |  |  |  |  |
|  | Обоснованность установленных значений граничных доз | Значения граничных доз профессионального облучения устанавливаются таким образом, чтобы было гарантировано не превышение основных пределов доз и реализация принципа снижения уровня облучения до возможно низкого уровня с учетом радиационной обстановки на объекте и уровнях доз облучения персонала (прогнозируемых и (или) фактических) | п. 1.7 статьи 38 [1] п. 16 [11] п. 197 [12] пп. 22, 23 [15] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие случаев превышения граничных доз | Превышение измеренных значений над граничными дозами | п. 1.5 статьи 37 [1] п. 22 [15] |  |  |  |  |  |
|  | Определение причин превышения граничных доз | Выясняются причины, приведшие к превышению граничных доз, принимаются корректирующие меры | п. 1.5 статьи 37 [1] пп. 21, 22 [15] |  |  |  |  |  |
|  | Организация учета и контроля индивидуальных доз профессионального облучения и информирование персонала об уровнях ионизирующего излучения на рабочих местах и о величине полученных доз облучения | Пользователь ИИИ обеспечивает учет доз облучения на объектовом уровне. Индивидуальная доза облучения должна вноситься в карточку учета индивидуальных доз облучения лиц, работающих с ИИИ. | статья 32, пп. 1.4, 1.5 статьи 38 [1] п. 75 [6] п. 17 [4] пп. 188, 192, 193 [12] пп. 8-13 [13] |  |  |  |  |  |
|  | Своевременное устранение нарушений в области обеспечения радиационной безопасности | Уведомление об устранении нарушений в установленные сроки должно направляться в Госатомнадзор | п. 1.11 статьи 38 [1] п. 10 [3] |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие конструктивной защиты источника НЭРИ требованиям ТНПА | Мощность дозы излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности конструктивной защиты не должна превышать 3 мкЗв/ч | п. 110 [6] п. 25 [10] |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие конструкционной защиты источника НРИ требованиям ТНПА | мощность дозы излучения в любой точке пространства на расстоянии 0,1 м от корпуса или специальной защитной камеры не должна превышать 1,0 мкЗв/ч | п. 110 [6] п. 22 [9] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие соответствующей радиационной защиты смотровых окон (для источников НЭРИ) | Менее 3 мкЗв/ч на расстоянии 0,1 м от поверхности | п. 110 [6] п. 29 [10] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие защитной блокировки (для источников НЭРИ) | Дверцы шкафов (блоков), в которых размещаются высоковольтные электровакуумные приборы, должны быть оборудованы защитной блокировкой, отключающей высокое напряжение при открывании дверцы | п. 43 [6] п. 31 [10] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие защитной блокировки (для источников НРИ) | Двери камер, шкафов (блоков), съемные экраны (кожухи) установок, в которых размещены источники НРИ, должны быть оборудованы защитной блокировкой, отключающей высокое напряжение при открывании двери, снятии экрана | п. 43 [6] п. 32 [9] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие сигнализации | Должна иметься звуковая и (или) световая сигнализация, включающаяся одновременно с подачей высокого напряжения | п. 44 [6] |  |  |  |  |  |
|  | Защита от неиспользуемого рентгеновского излучения | Защита от неиспользуемого рентгеновского излучения высоковольтных электровакуумных приборов, входящих в состав источников НЭРИ, достигается помещением их в металлические кожухи, шкафы или блоки. Конструкция их и толщина защиты должны обеспечивать непревышение мощности дозы на расстоянии 0,1 м от поверхности в любой точке 2,5 мкЗв/ч | п. 48 [6] п. 30 [10] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие соответствующей маркировки | Наличие знака радиационной опасности на кожухе рентгеновского излучателя. На дверях помещений, в которых размещены ИИИ, указывается их назначение и знак радиационной опасности | п. 1 статьи 28 [1] п. 50 [9] п. 26, 45 [10] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие у пользователя ИИИ технической (эксплуатационной) документации на ИИИ | На этапе поставки ИИИ и далее в ходе его эксплуатации должно быть обеспечено наличие у пользователя ИИИ технической (эксплуатационной) документации на ИИИ на одном из официальных государственных языков Республики Беларусь. | п. 2 статьи 38 [1] пп. 61, 86 [6] |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение требований по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию НЭРИ и НРИ организациями, имеющими лицензии | Монтаж и наладка, ремонт и техническое обслуживание НЭРИ и НРИ должны осуществляться организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 5.2. Приложения 1 [2] п. 70 [6] |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение периодичности технического осмотра и электротехнических испытаний | Источники НЭРИ должны подвергаться осмотру и электротехническому испытанию на соответствие технических параметров и параметров радиационной безопасности требованиям, изложенным в технической и эксплуатационной документации, с периодичностью не реже одного раза в год | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 85, 114 [6] п. 33 [10] |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие технических параметров и параметров радиационной безопасности требованиям, изложенным в технической и эксплуатационной документации | Не реже одного раза в год источники НЭРИ подвергаются осмотру и электротехническому испытанию на соответствие технических параметров и параметров радиационной безопасности требованиям, изложенным в технической и эксплуатационной документации на источник НЭРИ | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 85, 114 [6] п. 33 [10] |  |  |  |  |  |
|  | Контроль технического состояния и эффективности средств радиационной защиты | Контроль технического состояния и эффективности средств радиационной защиты - проводится организацией не реже 1 раза в 2 года | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 111 [6] пп..71, 72 [9] п. 53 [10] |  |  |  |  |  |
|  | Использование надлежащим образом средств измерения для проведения радиационного контроля | Средства радиационного контроля должны поддерживаться в технически исправном состоянии (в том числе посредством организации и проведения технического обслуживания и ремонта), а также своевременно проходить периодическую метрологическую поверку в соответствии с требованиями законодательства об обеспечении единства измерений (в т.ч. иметь действующее свидетельство о государственной поверке) | п. 2 статьи 38 [1] п. 79 [6] п. 33 [12] |  |  |  |  |  |
|  | Система радиационного контроля | Система радиационного контроля должна определять виды и объем радиационного контроля, перечень необходимых средств измерений и вспомогательного оборудования, размещение стационарных приборов и точек постоянного и периодического контроля, а также штат работников, осуществляющих радиационный контроль | п. 3 статьи 41 [1] пп. 78, 93, 94 [6] п. 68 [9] пп. 52, 53 [10] пп. 26-31 [12] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие и соответствие требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие инструкции по действиям персонала при радиационных авариях: | Отражает порядок действий персонала в случае радиационной аварии | п. 75 [6] п. 248 [12] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие системы оповещения о возникшей аварии | Система оповещения должна быть предусмотрена в каждой организации, в которой возможна радиационная авария | п. 5 статьи 46 [1] п. 82 [6] пп. 245, 250 [12] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие средств обеспечения ликвидации последствий радиационной аварии | Наличие и доступность в любое время суток средств пожаротушения, медицинских средств оказания медицинской помощи пострадавшим при радиационной аварии, приборов радиационного контроля, аппаратуры связи и оповещения об аварии и т.д. | п. 5 статьи 46 [1] п. 245 [12] |  |  |  |  |  |
|  | Наличие случаев радиационных аварий, инцидентов и соблюдение требований по их расследованию | Подлежат обязательному расследованию и регистрации в установленном порядке | пп. 2, 3 статьи 47 [1] п. 88 [6] п. 260 [12] |  |  |  |  |  |

__________               _______________________________________________________________________________________________________

# (подпись)                                                                                                                                       (инициалы (инициал имени собственного), фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)

___       _________20____г.

__________               _______________________________________________________________________________________________________

# (подпись)                                                                                                                                       (инициалы (инициал имени собственного), фамилия, должность представителя субъекта надзора)

___       _________20____г.

- Закон Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450.

- Положение о государственном надзоре в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2020 г. № 497 «О реализации Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации радиационных объектов, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2020 г. № 168.

- Инструкция о порядке ведения и использования радиационно-гигиенического паспорта пользователя источника ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О радиационно-гигиеническом паспорте пользователя источника ионизирующего излучения» от 29 июля 
2020 г. № 443.

- Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения. Общие положения», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 19 октября 2020 г. № 42.

- Инструкция о порядке учета и контроля источников ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь  от 13 апреля 2020 г. № 16.

- Инструкция о порядке обучения и проверки (оценки) знаний по вопросам ядерной и радиационной безопасности, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 18.

- Санитарные правила и нормы 2.6.4.13-29-2005 «Обеспечение радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения», утвержденные постановлением Главного санитарного врача Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 176.

- Санитарные нормы и правила 2.6.1.13-13-2005 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации источников, генерирующих низкоэнергетическое рентгеновское излучение», утвержденные постановлением Главного санитарного врача Республики Беларусь от 22 августа 2005 г. № 117.

- Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 213.

- Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 31 декабря 2013 г. № 137.

- Положение о порядке учета доз облучения, полученных населением и персоналом, утвержденное постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 ноября 2020 г. № 110.

- Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175.

- Положение о порядке установления и применения граничных доз облучения и референтных уровней, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 августа 2021 г. № 881.

- Руководство по ядерной и радиационной безопасности «Структура и содержание Порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности», утвержденное приказом начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 5 августа 2020 г. № 44.